附件1

2016年国家医疗器械抽验

（中央补助地方项目）产品检验方案

30010.乳腺X射线机

一、检验依据

1.GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》

2.GB 9706.12-1997《医用电气设备 第一部分:安全通用要求 三.并列标准 诊断X射线设备辐射防护通用要求》

3. GB 9706.24-2005《医用电气设备 第2-45部分：乳腺X射线摄影设备及乳腺摄影立体定位装置安全专用要求》
    4.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外部标记 | GB9706.1-2007 | 6.1 | 全部合格 |  |
| 2 | 控制器件和仪表的标记 | GB9706.1-2007 | 6.3 | 全部合格 |  |
| 3 | 指示灯颜色 | GB9706.1-2007 | 6.7a) | 全部合格 |  |
| 4 | 不带灯按钮的颜色 | GB9706.1-2007 | 6.7b) | 全部合格 |  |
| 5 | 随机文件齐全性 | GB9706.1-2007 | 6.8.1 | 全部合格 |  |
| 6 | 使用说明书 | GB9706.1-2007 | 6.8.2 | 全部合格 |  |
| 7 | 技术说明书 | GB9706.1-2007 | 6.8.3 | 全部合格 |  |
| 8 | 输入功率 | GB9706.1-2007 | 7.1 | 全部合格 |  |
| 9 | 剩余电压 | GB9706.1-2007 | 15b) | 全部合格 |  |
| 10 | 外壳的封闭性 | GB9706.1-2007 | 16a) | 全部合格 |  |
| 11 | 不用工具就可打开的罩和门的安全性 | GB9706.1-2007 | 16a) | 全部合格 |  |
| 12 | 顶盖安全性 | GB9706.1-2007 | 16b) | 全部合格 |  |
| 13 | 带电件防护与标记 | GB9706.1-2007 | 16d) | 全部合格 |  |
| 14 | 整机外壳安全性 | GB9706.1-2007 | 16e) | 全部合格 |  |
| 15 | 保护接地阻抗 | GB9706.1-2007 | 18f) | 全部合格 |  |
| 16 | 连续漏电流和患者辅助电流（正常工作温度下） | GB9706.1-2007 | 19 | 全部合格 |  |
| 17 | 外壳及零部件刚度 | GB9706.1-2007 | 21a) | 全部合格 |  |
| 18 | 外壳及零部件强度 | GB9706.1-2007 | 21b) | 全部合格 |  |
| 19 | 电源中断后的复位 | GB9706.1-2007 | 49.2 | 全部合格 |  |
| 20 | 意外地选成过量的输出 | GB9706.1-2007 | 51.4 | 全部合格 |  |
| 21 | 指示灯 | GB9706.1-2007 | 56.8 | 全部合格 |  |
| 22 | 控制器的操作部件 | GB9706.1-2007 | 56.10 | 全部合格 |  |
| 23 | 有电线连接的手持和脚踏式控制装置 | GB9706.1-2007 | 56.11 | 全部合格 |  |
| 24 | 与供电网的分断 | GB9706.1-2007 | 57.1 | 全部合格 |  |
| 25 | 网电源熔断器和过流释放器的要求 | GB9706.1-2007 | 57.6 | 全部合格 |  |
| 26 | 保护接地-端子和连接的要求 | GB9706.1-2007 | 58.1、58.2、58.7、58.8、58.9 | 全部合格 |  |
| 27 | 过电流和过电压保护 | GB9706.1-2007 | 59.3 | 全部合格 |  |
| 28 | Ｘ射线设备的半价层 | GB9706.12-1997 | 29.201.2 | 全部合格 |  |
| 29 | Ｘ射线设备线束的限制方法 | GB9706.12-1997 | 29.202.4 | 全部合格 |  |
| 30 | 光野指示器的平均照度 | GB9706.12-1997 | 29.202.7 | 全部合格 |  |
| 31 | 焦点至皮肤距离 | GB9706.12-1997 | 29.205 | 全部合格 |  |
| 32 | 外部标记 | GB9706.24-2005 | 6.1 | 全部合格 |  |
| 33 | 指示灯颜色 | GB9706.24-2005 | 6.7a) | 全部合格 |  |
| 34 | 连续漏电流和患者辅助电流(正常工作温度下) | GB9706.24-2005 | 19 | 全部合格 |  |
| 35 | X射线管-影像接收器组件的运动 | GB9706.24-2005 | 22.101 | 全部合格 |  |
| 36 | 压迫装置 | GB9706.24-2005 | 22.102 | 全部合格 |  |
| 37 | X射线照射野与影像接收面区间的对应关系 | GB9706.24-2005 | 29.203.4 | 全部合格 |  |
| 38 | 一次防护屏蔽 | GB9706.24-2005 | 29.207 | 全部合格 |  |
| 39 | 自动曝光控制未启动时的辐射输出的重复性 | GB9706.24-2005 | 50.102.1 | 全部合格 |  |
| 40 | 线性 | GB9706.24-2005 | 50.102.2 | 全部合格 |  |
| 41 | X射线管电压的准确性 | GB9706.24-2005 | 50.103.1 a） | 全部合格 |  |
| 42 | X射线管电压的重复性 | GB9706.24-2005 | 50.103.1 b） | 全部合格 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准 / 产品技术要求中的规定为判定依据。

30020.移动式C形臂X射线机

一、检验依据

1.GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》

2.GB 9706.3-2000《医用电气设备 第2部分:诊断X射线发生装置的高压发生器安全专用要求》

3.GB 9706.12-1997《医用电气设备 第一部分:安全通用要求 三.并列标准 诊断X射线设备辐射防护通用要求》
    4.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外部标记 | GB9706.1-2007 | 6.1 | 全部合格 |  |
| 2 | 控制器件和仪表的标记 | GB9706.1-2007 | 6.3 | 全部合格 |  |
| 3 | 指示灯颜色 | GB9706.1-2007 | 6.7a) | 全部合格 |  |
| 4 | 不带灯按钮的颜色 | GB9706.1-2007 | 6.7b) | 全部合格 |  |
| 5 | 随机文件齐全性 | GB9706.1-2007 | 6.8.1 | 全部合格 |  |
| 6 | 使用说明书 | GB9706.1-2007 | 6.8.2 | 全部合格 |  |
| 7 | 技术说明书 | GB9706.1-2007 | 6.8.3 | 全部合格 |  |
| 8 | 输入功率 | GB9706.1-2007 | 7.1 | 全部合格 |  |
| 9 | 剩余电压 | GB9706.1-2007 | 15b) | 全部合格 |  |
| 10 | 外壳的封闭性 | GB9706.1-2007 | 16a) | 全部合格 |  |
| 11 | 不用工具就可打开的罩和门的安全性 | GB9706.1-2007 | 16a) | 全部合格 |  |
| 12 | 顶盖安全性 | GB9706.1-2007 | 16b) | 全部合格 |  |
| 13 | 带电件防护与标记 | GB9706.1-2007 | 16d) | 全部合格 |  |
| 14 | 整机外壳安全性 | GB9706.1-2007 | 16e) | 全部合格 |  |
| 15 | 保护接地阻抗 | GB9706.1-2007 | 18f) | 全部合格 |  |
| 16 | 连续漏电流和患者辅助电流(正常工作温度下) | GB9706.1-2007 | 19 | 全部合格 |  |
| 17 | 外壳及零部件刚度 | GB9706.1-2007 | 21a) | 全部合格 |  |
| 18 | 外壳及零部件强度 | GB9706.1-2007 | 21b) | 全部合格 |  |
| 19 | 可搬运性 | GB9706.1-2007 | 24.6 | 全部合格 |  |
| 20 | 电源中断后的复位 | GB9706.1-2007 | 49.2 | 全部合格 |  |
| 21 | 意外地选成过量的输出 | GB9706.1-2007 | 51.4 | 全部合格 |  |
| 22 | 指示灯 | GB9706.1-2007 | 56.8 | 全部合格 |  |
| 23 | 控制器的操作部件 | GB9706.1-2007 | 56.10 | 全部合格 |  |
| 24 | 有电线连接的手持和脚踏式控制装置 | GB9706.1-2007 | 56.11 | 全部合格 |  |
| 25 | 与供电网的分断 | GB9706.1-2007 | 57.1 | 全部合格 |  |
| 26 | 网电源熔断器和过流释放器的要求 | GB9706.1-2007 | 57.6 | 全部合格 |  |
| 27 | 保护接地-端子和连接的要求 | GB9706.1-2007 | 58.1、58.2、58.7、58.8、58.9 | 全部合格 |  |
| 28 | 过电流和过电压保护 | GB9706.1-2007 | 59.3 | 全部合格 |  |
| 29 | 外部标记 | GB9706.3-2000 | 6.1 | 全部合格 |  |
| 30 | 指示灯颜色 | GB9706.3-2000 | 6.7a) | 全部合格 |  |
| 31 | 连续漏电流和患者辅助电流(正常工作温度下) | GB9706.3-2000 | 19 | 全部合格 |  |
| 32 | 重复性 | GB9706.3-2000 | 50.102.1 | 全部合格 |  |
| 33 | 线性 | GB9706.3-2000 | 50.102.2 | 全部合格 |  |
| 34 | X射线管电压准确性 | GB9706.3-2000 | 50.103.1 | 全部合格 |  |
| 35 | 加载时间准确性 | GB9706.3-2000 | 50.103.3 | 全部合格 |  |
| 36 | X射线设备的半价层 | GB9706.12-1997 | 29.201.2 | 全部合格 |  |
| 37 | X射线设备线束的限制方法 | GB9706.12-1997 | 29.202.4 | 全部合格 |  |
| 38 | 焦点至皮肤距离 | GB9706.12-1997 | 29.205 | 全部合格 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准 / 产品技术要求中的规定为判定依据。

30030.电针治疗仪

一、检验依据

1.GB 9706.1-2007 《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》
2.YY 0607-2007 《医用电气设备 第2部分：神经和肌肉刺激器安全专用要求》
3.YY 0780-2010 《电针治疗仪》
4.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备或设备部件的外部标记 | GB 9706.1-2007 | 6.1 | 全部合格 |  |
| 2 | 控制器和仪表的标记 | GB 9706.1-2007 | 6.3 | 全部合格 |  |
| 3 | 符号 | GB 9706.1-2007 | 6.4 | 全部合格 |  |
| 4 | 指示灯和按钮 | GB 9706.1-2007 | 6.7 | 全部合格 |  |
| 5 | 随机文件 | GB 9706.1-2007 | 6.8 | 全部合格 |  |
| 6 | 输入功率 | GB 9706.1-2007 | 7 | 全部合格 |  |
| 7 | 外壳和防护罩 | GB 9706.1-2007 | 16 | 全部合格 |  |
| 8 | 保护接地、功能接地和电位均衡 | GB 9706.1-2007 | 18 | 全部合格 |  |
| 9 | 正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流 | GB 9706.1-2007 | 19 | 全部合格 |  |
| 10 | 面、角和边 | GB 9706.1-2007 | 23 | 全部合格 |  |
| 11 | 正常使用时的稳定性 | GB 9706.1-2007 | 24 | 全部合格 |  |
| 12 | 电源供电的中断 | GB 9706.1-2007 | 49.2 | 全部合格 |  |
| 13 | 连接——概述 | GB 9706.1-2007 | 56.3 | 全部合格 |  |
| 14 | 指示器 | GB 9706.1-2007 | 56.8 | 全部合格 |  |
| 15 | 控制器的操作部件 | GB 9706.1-2007 | 56.10 | 全部合格 |  |
| 16 | 与供电网的分断 | GB 9706.1-2007 | 57.1 | 全部合格 |  |
| 17 | 网电源连接器和设备电源输入插口等 | GB 9706.1-2007 | 57.2 | 全部合格 |  |
| 18 | 设备或设备部件的外部标记 | YY 0607-2007 | 6.1 | 全部合格 |  |
| 19 | 随机文件 | YY 0607-2007 | 6.8 | 全部合格 |  |
| 20 | 输入功率 | YY 0607-2007 | 7 | 全部合格 |  |
| 21 | 正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流 | YY 0607-2007 | 19 | 全部合格 |  |
| 22 | 最大输出 | YY 0780-2010 | 4.4 | 全部合格 |  |
| 23 | 使用说明书 | YY 0780-2010 | 4.7.2.1 | 全部合格 |  |
| 24 | 输出闭锁 | YY 0780-2010 | 4.7.2.3 | 全部合格 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意一项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

30040.药物熏蒸治疗设备

一、检验依据

1. GB 9706.1-2007 《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》
2.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备或设备部件的外部标记 | GB 9706.1-2007 | 6.1 | 全部合格 |  |
| 2 | 控制器和仪表的标记 | GB 9706.1-2007 | 6.3 | 全部合格 |  |
| 3 | 符号 | GB 9706.1-2007 | 6.4 | 全部合格 |  |
| 4 | 指示灯和按钮 | GB 9706.1-2007 | 6.7 | 全部合格 |  |
| 5 | 随机文件 | GB 9706.1-2007 | 6.8 | 全部合格 |  |
| 6 | 输入功率 | GB 9706.1-2007 | 7 | 全部合格 |  |
| 7 | 外壳和防护罩 | GB 9706.1-2007 | 16 | 全部合格 |  |
| 8 | 保护接地、功能接地和电位均衡 | GB 9706.1-2007 | 18 | 全部合格 |  |
| 9 | 正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流 | GB 9706.1-2007 | 19 | 全部合格 |  |
| 10 | 面、角和边 | GB 9706.1-2007 | 23 | 全部合格 |  |
| 11 | 正常使用时的稳定性 | GB 9706.1-2007 | 24 | 全部合格 |  |
| 12 | 电源供电的中断 | GB 9706.1-2007 | 49.2 | 全部合格 |  |
| 13 | 连接——概述 | GB 9706.1-2007 | 56.3 | 全部合格 |  |
| 14 | 指示器 | GB 9706.1-2007 | 56.8 | 全部合格 |  |
| 15 | 控制器的操作部件 | GB 9706.1-2007 | 56.10 | 全部合格 |  |
| 16 | 与供电网的分断 | GB 9706.1-2007 | 57.1 | 全部合格 |  |
| 17 | 网电源连接器和设备电源输入插口等 | GB 9706.1-2007 | 57.2 | 全部合格 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意一项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

30050.肢体加压治疗设备

一、检验依据

1.GB 9706.1-2007 《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》
2.YY 0833-2011《肢体加压理疗设备》
3.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备或设备部件的外部标记 | GB 9706.1-2007 | 6.1 | 全部合格 |  |
| 2 | 控制器和仪表的标记 | GB 9706.1-2007 | 6.3 | 全部合格 |  |
| 3 | 符号 | GB 9706.1-2007 | 6.4 | 全部合格 |  |
| 4 | 指示灯和按钮 | GB 9706.1-2007 | 6.7 | 全部合格 |  |
| 5 | 随机文件 | GB 9706.1-2007 | 6.8 | 全部合格 |  |
| 6 | 输入功率 | GB 9706.1-2007 | 7 | 全部合格 |  |
| 7 | 外壳和防护罩 | GB 9706.1-2007 | 16 | 全部合格 |  |
| 8 | 保护接地、功能接地和电位均衡 | GB 9706.1-2007 | 18 | 全部合格 |  |
| 9 | 正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流 | GB 9706.1-2007 | 19 | 全部合格 |  |
| 10 | 面、角和边 | GB 9706.1-2007 | 23 | 全部合格 |  |
| 11 | 正常使用时的稳定性 | GB 9706.1-2007 | 24 | 全部合格 |  |
| 12 | 电源供电的中断 | GB 9706.1-2007 | 49.2 | 全部合格 |  |
| 13 | 连接——概述 | GB 9706.1-2007 | 56.3 | 全部合格 |  |
| 14 | 指示器 | GB 9706.1-2007 | 56.8 | 全部合格 |  |
| 15 | 控制器的操作部件 | GB 9706.1-2007 | 56.10 | 全部合格 |  |
| 16 | 与供电网的分断 | GB 9706.1-2007 | 57.1 | 全部合格 |  |
| 17 | 网电源连接器和设备电源输入插口等 | GB 9706.1-2007 | 57.2 | 全部合格 |  |
| 18 | 功能开关 | YY 0833-2011 | 5.8 | 全部合格 |  |
| 19 | 手动释压 | YY 0833-2011 | 5.9 | 全部合格 |  |
| 20 | 连接 | YY 0833-2011 | 5.14 | 全部合格 |  |
| 21 | 工作噪声 | YY 0833-2011 | 5.15 | 全部合格 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意一项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4. 18—21项仅适用于2013年6月1日以后生产的样品。

30060.紫外治疗设备

一、检验依据

1.GB 9706.1-2007 《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》
2.YY 0901-2013 《紫外治疗设备》
3.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备或设备部件的外部标记 | GB 9706.1-2007 | 6.1 | 全部合格 |  |
| 2 | 控制器和仪表的标记 | GB 9706.1-2007 | 6.3 | 全部合格 |  |
| 3 | 符号 | GB 9706.1-2007 | 6.4 | 全部合格 |  |
| 4 | 指示灯和按钮 | GB 9706.1-2007 | 6.7 | 全部合格 |  |
| 5 | 随机文件 | GB 9706.1-2007 | 6.8 | 全部合格 |  |
| 6 | 输入功率 | GB 9706.1-2007 | 7 | 全部合格 |  |
| 7 | 外壳和防护罩 | GB 9706.1-2007 | 16 | 全部合格 |  |
| 8 | 保护接地、功能接地和电位均衡 | GB 9706.1-2007 | 18 | 全部合格 |  |
| 9 | 正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流 | GB 9706.1-2007 | 19 | 全部合格 |  |
| 10 | 面、角和边 | GB 9706.1-2007 | 23 | 全部合格 |  |
| 11 | 正常使用时的稳定性 | GB 9706.1-2007 | 24 | 全部合格 |  |
| 12 | 电源供电的中断 | GB 9706.1-2007 | 49.2 | 全部合格 |  |
| 13 | 连接——概述 | GB 9706.1-2007 | 56.3 | 全部合格 |  |
| 14 | 指示器 | GB 9706.1-2007 | 56.8 | 全部合格 |  |
| 15 | 控制器的操作部件 | GB 9706.1-2007 | 56.10 | 全部合格 |  |
| 16 | 与供电网的分断 | GB 9706.1-2007 | 57.1 | 全部合格 |  |
| 17 | 网电源连接器和设备电源输入插口等 | GB 9706.1-2007 | 57.2 | 全部合格 |  |
| 18 | 有效紫外辐射强度的最大值 | YY 0901-2013 | 5.3.1.1 | 全部合格 |  |
| 19 | 有效紫外辐射强度的误差 | YY 0901-2013 | 5.3.1.2 | 全部合格 |  |
| 20 | 闪烁 | YY 0901-2013 | 5.6 | 全部合格 |  |
| 21 | 使用说明书 | YY 0901-2013 | 5.7.2 | 全部合格 |  |
| 22 | 技术说明书 | YY 0901-2013 | 5.7.3 | 全部合格 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意一项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4. 18—22项仅适用于2014年10月1日以后生产的样品。

30070.金属脊柱板

一、检验依据

注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 不测不锈钢 |
| 2 | 显微组织 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 1[0,1] |  |
| 3 | 硬度 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 1[0,1] |  |
| 4 | 表面粗糙度 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 3[0,1] |  |
| 5 | 外观 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 3[0,1] |  |
| 6 | 尺寸 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 3[0,1] |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。
2.样品在检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。
4.表中第2、3、5、6项应在原检样品上复检。

30080.金属脊柱螺钉

一、检验依据

注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 不测不锈钢 |
| 2 | 显微组织 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 1[0,1] |  |
| 3 | 硬度 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 1[0,1] |  |
| 4 | 表面粗糙度 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 3[0,1] |  |
| 5 | 外观 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 3[0,1] |  |
| 6 | 尺寸 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 3[0,1] |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。
4.表中第2、3、5、6项应在原检样品上复检。
5.由多部件组成的椎弓根螺钉（万向），只检测螺钉部分。

30090.金属脊柱棒

一、检验依据

注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 不测不锈钢 |
| 2 | 显微组织 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 1[0,1] |  |
| 3 | 抗拉强度/硬度 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 3[0,1] |  |
| 4 | 表面粗糙度 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 3[0,1] |  |
| 5 | 外观 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 3[0,1] |  |
| 6 | 尺寸 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 3[0,1] |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。
4.表中第2、3（硬度）、5、6项应在原检样品上复检。

30100.钙(Ca)测定试剂盒

一、检验依据

注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准确性 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 2 | 线性 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 3 | 重复性 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

30110.肌酸激酶(CK)检测试剂

一、检验依据

注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准确性 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 2 | 线性 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 3 | 重复性 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

30120.吗啡检测试剂

一、检验依据

注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检出限 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 2 | 重复性 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 3 | 阳性参考品符合率 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 4 | 阴性参考品符合率 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.如所抽产品为吗啡与其他毒品联检的试剂，检验项目仅针对吗啡检测。

30130.人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测试剂盒

一、检验依据

注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检出限 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 2 | 重复性 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 3 | 阳性参考品符合率 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 4 | 阴性参考品符合率 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

30140.总甲状腺素检测试剂

一、检验依据

注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线性 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 2 | 检出限 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 3 | 准确性 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 4 | 重复性 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

30150.医用防护口罩

一、检验依据

1.GB 19083-2010《医用防护口罩技术要求》

2. GB 19083-2003《医用防护口罩技术要求》

3.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观/口罩基本要求 | GB 19083-2003 GB 19083-2010 注册产品标准/产品技术要求 | 4.2 4.1 / | 全部合格 | 在原检样品上复检 |
| 2 | 口罩带 | GB 19083-2003 GB 19083-2010 注册产品标准/产品技术要求 | 4.4 4.3 / | 全部合格 |  |
| 3 | 过滤效率 | GB 19083-2003 GB 19083-2010 注册产品标准/产品技术要求 | 4.5 4.4 / | 全部合格 |  |
| 4 | 气流阻力 | GB 19083-2003 GB 19083-2010 注册产品标准/产品技术要求 | 4.6 4.5 / | 全部合格 |  |
| 5 | 合成血液穿透 | GB 19083-2003 GB 19083-2010 注册产品标准/产品技术要求 | 4.7 4.6 / | 全部合格 |  |
| 6 | 微生物指标 | GB 19083-2003 GB 19083-2010 注册产品标准/产品技术要求 | 4.9 4.8 / | 全部合格 | 不予复检 |
| 7 | 环氧乙烷残留量 | GB 19083-2003 GB 19083-2010 注册产品标准/产品技术要求 | 4.10 4.9 / | 全部合格 | 不予复检 |
| 8 | 密合性 | GB 19083-2010 注册产品标准/产品技术要求 | 4.12 / | 全部合格 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。
2.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

3.表中第6项、第7项不予复检。

30160.医用外科口罩

一、检验依据

1.YY 0469-2011《医用外科口罩》
2. YY 0469-2004《医用外科口罩技术要求》

3.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼻夹 | YY 0469-2004 YY 0469-2011 注册产品标准/产品技术要求 | 4.3 4.3 / | 全部合格 | 在原检样品上复检 |
| 2 | 口罩带 | YY 0469-2004 YY 0469-2011 注册产品标准/产品技术要求 | 4.4 4.4 / | 全部合格 |  |
| 3 | 合成血液穿透 | YY 0469-2004 YY 0469-2011 注册产品标准/产品技术要求 | 4.5.1 4.5 / | 全部合格 |  |
| 4 | 过滤效率 | YY 0469-2004 YY 0469-2011 注册产品标准/产品技术要求 | 4.6 4.6 / | 全部合格 |  |
| 5 | 气体交换/压力差（Δp） | YY 0469-2004 YY 0469-2011 注册产品标准/产品技术要求 | 4.7a) 4.7 / | 全部合格 |  |
| 6 | 微生物指标 | YY 0469-2004 YY 0469-2011 注册产品标准/产品技术要求 | 4.9 4.9 / | 全部合格 | 不予 复检 |
| 7 | 环氧乙烷残留量 | YY 0469-2004 YY 0469-2011 注册产品标准/产品技术要求 | 4.10 4.10 / | 全部合格 | 不予 复检 |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。 
2.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

3..表中第6项、第7项不予复检。

30170.磷酸锌水门汀、玻璃离子水门汀、聚羧酸锌水门汀

一、检验依据

1.YY 0271.1-2009《牙科水基水门汀 第1部分：粉/液酸碱水门汀》
2.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组成成分：液体粉末 | YY 0271.1-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 5.2 / | 全部合格 |  |
| 2 | 未固化水门汀 | YY 0271.1-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 5.3 / | 全部合格 |  |
| 3 | 净固化时间 | YY 0271.1-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 8 / | 全部合格 |  |
| 4 | 抗压强度 | YY 0271.1-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 10 / | 5个试样中4个合格 |  |
| 5 | 酸蚀性能 | YY 0271.1-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 11 / | 5个试样中4个合格 |  |
| 6 | 酸性可溶性砷含量 | YY 0271.1-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 13.1 / | 全部合格 |  |
| 7 | 酸性可溶性铅含量 | YY 0271.1-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 13.2 / | 全部合格 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。
2.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

30180.介入导丝

一、检验依据

1.注册产品标准/产品技术要求
2.YY 0450.1-2003 《一次性使用无菌血管内导管辅件 第1部分：导引器械》

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面 | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0450.1-2003 | / 4.3 | 3[0，1] | 在原检样品上复检 |
| 2 | 耐腐蚀性（腐蚀痕迹） | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0450.1-2003 | / 4.4 | 3[0，1] |  |
| 3 | 安全丝 | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0450.1-2003 | / 8.3 | 3[0，1] |  |
| 4 | 破裂试验 | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0450.1-2003 | / 8.4 | 3[0，1] |  |
| 5 | 弯曲试验 | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0450.1-2003 | / 8.5 | 3[0，1] |  |
| 6 | 安全丝与绕丝连结处强度 | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0450.1-2003 | / 8.6 | 3[0，1] |  |
| 7 | 芯丝与绕丝连接强度 | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0450.1-2003 | / 8.7 | 3[0，1] |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

30190.导管鞘

一、检验依据

1.注册产品标准/产品技术要求
2.YY 0450.1-2003《一次性使用无菌血管内导管辅件 第1部分：导引器械》

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面 | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0450.1-2003 | / 4.3 | 3[0，1] | 在原检样品上复检 |
| 2 | 导管鞘无泄漏 | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0450.1-2003 | / 7.3 | 3[0，1] |  |
| 3 | 止血阀无泄漏 | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0450.1-2003 | / 7.4 | 3[0，1] |  |
| 4 | 座 | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0450.1-2003 | / 7.5 | 3[0，1] |  |
| 5 | 断裂力 | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0450.1-2003 | / 7.6 | 3[0，1] |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的均不包含在本检验方案中。

30200.乳房植入物

一、检验依据

1.注册产品标准/产品技术要求
2.YY 0647-2008《无源外科植入物 乳房植入物的专用要求》

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壳体连接、接缝或封口的强度 | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0647-2008 | / 7.2.2.2.4 | 全部合格 |  |
| 2 | 硅凝胶内聚力 | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0647-2008 | / 7.2.2.4.2 | 2[0，1] |  |
| 3 | 抗冲击试验 | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0647-2008 | / 7.2.2.5.3 | 2[0，1] |  |
| 4 | 静态破裂试验 | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0647-2008 | / 7.2.2.5.4 | 2[0，1] |  |
| 5 | 壳体pH值 | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0647-2008 | / 7.2.3.1通则 | 全部合格 | 对于未抽取壳体的产品该项目不参与综合判定 |
| 6 | 壳体还原物质 | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0647-2008 | / 7.2.3.1通则 | 全部合格 | 对于未抽取壳体的产品该项目不参与综合判定 |
| 7 | 壳体紫外吸收 | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0647-2008 | / 7.2.3.1通则 | 全部合格 | 对于未抽取壳体的产品该项目不参与综合判定 |
| 8 | 凝胶中D4、D5残留量 | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0647-2008 | / 7.2.3.1通则 | 全部合格 |  |
| 9 | 凝胶的干燥失重 | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0647-2008 | / 7.2.3.1通则 | 全部合格 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

30210.手术单

一、检验依据

注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阻微生物穿透，湿态（产品关键区域） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 不予 复检 |
| 2 | 洁净度，微粒物质（产品关键区域） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 3 | 洁净度，微粒物质（产品非关键区域） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 4 | 落絮（产品关键区域） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 5 | 落絮（产品非关键区域） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 6 | 抗渗水性（产品关键区域） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 7 | 抗渗水性（产品非关键区域） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 8 | 胀破强度，干态（产品关键区域） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 9 | 胀破强度，干态（产品非关键区域） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 10 | 胀破强度，湿态（产品关键区域） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 11 | 拉伸强度，干态（产品关键区域） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 12 | 拉伸强度，干态（产品非关键区域） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 13 | 拉伸强度，湿态（产品关键区域） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 14 | 无菌 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 不予 复检 |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。

3.依据YY/T 0506.2-2009《病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第2部分：性能要求和性能水平》选择检验项目。适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。
    4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

30220.手术衣

一、检验依据

注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阻微生物穿透，湿态（产品关键区域） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 不予 复检 |
| 2 | 洁净度，微粒物质（产品关键区域） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 3 | 洁净度，微粒物质（产品非关键区域） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 4 | 落絮（产品关键区域） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 5 | 落絮（产品非关键区域） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 6 | 抗渗水性（产品关键区域） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 7 | 抗渗水性（产品非关键区域） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 8 | 胀破强度，干态（产品关键区域） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 9 | 胀破强度，干态（产品非关键区域） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 10 | 胀破强度，湿态（产品关键区域） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 11 | 拉伸强度，干态（产品关键区域） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 12 | 拉伸强度，干态（产品非关键区域） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 13 | 拉伸强度，湿态（产品关键区域） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 14 | 无菌 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 不予 复检 |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。

3.依据YY/T 0506.2-2009《病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第2部分：性能要求和性能水平》选择检验项目。适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。
   4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

30230.一次性使用气管插管

一、检验依据

1.注册产品标准/产品技术要求
2.YY 0337.1-2002 《气管插管 第1部分:常用型插管及接头》

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气管插管尺寸（内径） | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0337.1-2002 | / 4.2.1.2 | 3[0，1] |  |
| 2 | 气管插管尺寸（外径） | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0337.1-2002 | / 4.2.1.3 | 3[0，1] |  |
| 3 | 气管插管接头（基本尺寸） | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0337.1-2002 | / 4.2.2.1 | 3[0，1] |  |
| 4 | 套囊（充起直径） | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0337.1-2002 | / 4.5.3 | 3[0，1] |  |
| 5 | 套囊（缩陷试验） | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0337.1-2002 | / 4.5.4 | 3[0，1] |  |
| 6 | 套囊（突出试验） | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0337.1-2002 | / 4.5.5 | 3[0，1] |  |
| 7 | 充气管（尺寸及设计） | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0337.1-2002 | / 4.6.1 | 3[0，1] |  |
| 8 | 充气管（夹角） | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0337.1-2002 | / 4.6.2 | 3[0，1] |  |
| 9 | 充气管（指示装置） | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0337.1-2002 | / 4.6.3 | 3[0，1] |  |
| 10 | 充气管（不阻碍放气） | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0337.1-2002 | / 4.6.4 | 3[0，1] |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

30240.一次性使用人体静脉血样采集容器

一、检验依据

1.注册产品标准/产品技术要求
2.YY 0314-2007《一次性使用人体静脉血样采集容器》

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公称液体容量 | 注册产品标准/产品技术要求 YY0314-2007 | / 5.1 | 5[0，1] |  |
| 2 | 混合方法 | 注册产品标准/产品技术要求 YY0314-2007 | / 5.2 | 5[0，1] |  |
| 3 | 刻度标志和充装线 | 注册产品标准/产品技术要求 YY0314-2007 | / 6 | 5[0，1] |  |
| 4 | 泄漏 | 注册产品标准/产品技术要求 YY0314-2007 | / 7.1 | 5[0，1] |  |
| 5 | 荧光 | 注册产品标准/产品技术要求 YY0314-2007 | / 7.3 | 5[0，1] |  |
| 6 | 表面 | 注册产品标准/产品技术要求 YY0314-2007 | / 8.3 | 5[0，1] | 在原检样品上复检 |
| 7 | 无菌 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 合格 | 不予 复检 |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

30250.一次性使用避光输液器(包括精密过滤避光输液器)

一、检验依据

1.GB 18458.3-2005《专用输液器 第3部分:一次性使用避光输液器》
2.GB 8368-2005《一次性使用输液器 重力输液式》
3.GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》

4.YY 0286.1-2007《专用输液器 第1部分：一次性使用精密过滤输液器》
5.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微粒污染 | GB 18458.3- 2005中6.1 | GB 8368-2005中6.1 | 全部合格 |  |
| 2 | 泄漏 | GB 18458.3- 2005中6.1 | GB 8368-2005中6.2正压 | 5[0，1] |  |
| 3 | 泄漏 | GB 18458.3- 2005中6.1 | GB 8368-2005中6.2负压 | 5[0，1] |  |
| 4 | 拉伸强度 | GB 18458.3- 2005中6.1 | GB 8368-2005中6.3 | 5[0，1] |  |
| 5 | 管路 | GB 18458.3- 2005中6.1 | GB 8368-2005中6.6透明 | 5[0，1] | 在原检样品上复检 |
| 6 | 管路 | GB 18458.3- 2005中6.1 | GB 8368-2005中6.6长度 | 5[0，1] | 在原检样品上复检 |
| 7 | 药液过滤器 | GB 18458.3- 2005中6.1 | GB 8368-2005中6.7应有 | 5[0，1] |  |
| 8 | 药液过滤器 | GB 18458.3- 2005中6.1 | GB 8368-2005中6.7滤除率 | 5[0，1] |  |
| 9 | 滴斗与滴管 | GB 18458.3- 2005中6.1 | GB 8368-2005中6.8观察液滴 | 5[0，1] |  |
| 10 | 滴斗与滴管 | GB 18458.3- 2005中6.1 | GB 8368-2005中6.8滴斗端部至滴斗出口 | 5[0，1] |  |
| 11 | 滴斗与滴管 | GB 18458.3- 2005中6.1 | GB 8368-2005中6.8滴斗壁与滴管终端 | 5[0，1] |  |
| 12 | 滴斗与滴管 | GB 18458.3- 2005中6.1 | GB 8368-2005中6.8滴重 | 5[0，1] |  |
| 13 | 流量调节器 | GB 18458.3- 2005中6.1 | GB 8368-2005中6.9 | 5[0，1] | 在原检样品上复检 |
| 14 | 输液流速 | GB 18458.3- 2005中6.1 | GB 8368-2005中6.10（10min） | 5[0，1] |  |
| 15 | 输液流速 | GB 18458.3- 2005中6.1 | GB 8368-2005中6.10（40min） | 5[0，1] |  |
| 16 | 外圆锥接头 | GB 18458.3- 2005中6.1 | GB 8368-2005中6.12 | 5[0，1] |  |
| 17 | 避光性 | GB 18458.3- 2005 | 6.2 | 全部合格 |  |
| 18 | 脱色 | GB 18458.3- 2005 | 6.3.1 | 全部合格 |  |
| 19 | 脱色 | GB 18458.3- 2005 | 6.3.2 | 全部合格 |  |
| 20 | 还原物质（易氧化物） | GB 18458.3- 2005中7 | GB 8368-2005中7.1 | 全部合格 | 不予 复检 |
| 21 | 浸提液紫外吸光度 | GB 18458.3- 2005中7 | GB 8368-2005中7.5 | 全部合格 |  |
| 22 | 环氧乙烷残留量 | GB 18458.3- 2005中7 | GB 8368-2005中7.6 | 全部合格 | 不予 复检 |
| 23 | 无菌 | GB 18458.3- 2005中8 | GB 8368-2005中8.2 | 全部合格 | 不予 复检 |
| 24 | 热原 | GB 18458.3- 2005中8 | GB 8368-2005中8.3（附录C.1细菌内毒素试验） | 全部合格 | 不予 复检 |
| 25 | 标志 | GB 18458.3- 2005 | 9 | 全部合格 |  |
| 26 | 微粒污染 | GB 18671-2009 | 6.2 | 全部合格 |  |
| 27 | 连接牢固度 | GB 18671-2009 | 6.3.1 | 5[0，1] |  |
| 28 | 连接牢固度 | GB 18671-2009 | 6.3.2管与柄 | 5[0，1] |  |
| 29 | 连接牢固度 | GB 18671-2009 | 6.3.2管与座 | 5[0，1] |  |
| 30 | 泄漏 | GB 18671-2009 | 6.4 | 5[0，1] |  |
| 31 | 流量 | GB 18671-2009 | 6.5 | 5[0，1] |  |
| 32 | 针尖 | GB 18671-2009 | 6.7 | 5[0，1] |  |
| 33 | 连接座 | GB 18671-2009 | 6.9 | 5[0，1] |  |
| 34 | 药液过滤器 | YY286.1-2007 | 6.2.2 | 5[0，1] |  |
| 35 | 药液过滤器 | YY286.1-2007 | 6.2.3 | 5[0，1] |  |
| 36 | 输液流速 | YY286.1-2007 | 6.3（10min） | 5[0，1] |  |
| 37 | 输液流速 | YY286.1-2007 | 6.3（40min） | 5[0，1] |  |
| 38 | 标志 | YY0286.1-2007 | 9.2应有输液器过滤介质规格（标称孔径） | 全部合格 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

5.一次性使用普通避光输液器应符合表中1—33项的要求；一次性使用精密避光输液器应符合表

中1—38项的要求，除7、8、14、15检测项外。

30260.一次性使用输液器(带针)

一、检验依据

1.GB 8368-2005《一次性使用输液器 重力输液式》
2.GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》
3.YY 0286.1-2007《专用输液器 第1部分： 一次性使用精密过滤输液器》
4.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微粒污染 | GB 8368-2005 | 6.1 | 全部合格 |  |
| 2 | 泄漏 | GB 8368-2005 | 6.2正压 | 5[0，1] |  |
| 3 | 泄漏 | GB 8368-2005 | 6.2负压 | 5[0，1] |  |
| 4 | 拉伸强度 | GB 8368-2005 | 6.3 | 5[0，1] |  |
| 5 | 管路 | GB 8368-2005 | 6.6透明 | 5[0，1] | 在原检样品上复检 |
| 6 | 管路 | GB 8368-2005 | 6.6长度 | 5[0，1] | 在原检样品上复检 |
| 7 | 药液过滤器 | GB 8368-2005 | 6.7应有 | 5[0，1] |  |
| 8 | 药液过滤器 | GB 8368-2005 | 6.7滤除率 | 5[0，1] |  |
| 9 | 滴斗与滴管 | GB 8368-2005 | 6.8观察液滴 | 5[0，1] |  |
| 10 | 滴斗与滴管 | GB 8368-2005 | 6.8滴斗端部至滴斗出口 | 5[0，1] |  |
| 11 | 滴斗与滴管 | GB 8368-2005 | 6.8滴斗壁与滴管终端 | 5[0，1] |  |
| 12 | 滴斗与滴管 | GB 8368-2005 | 6.8滴重 | 5[0，1] |  |
| 13 | 流量调节器 | GB 8368-2005 | 6.9 | 5[0，1] | 在原检样品上复检 |
| 14 | 输液流速 | GB 8368-2005 | 6.10（10min） | 5[0，1] |  |
| 15 | 输液流速 | GB 8368-2005 | 6.10（40min） | 5[0，1] |  |
| 16 | 外圆锥接头 | GB 8368-2005 | 6.12 | 5[0，1] |  |
| 17 | 还原物质 （易氧化物） | GB 8368-2005 | 7.1 | 全部合格 | 不予 复检 |
| 18 | 浸提液紫外吸光度 | GB 8368-2005 | 7.5 | 全部合格 |  |
| 19 | 环氧乙烷残留量 | GB 8368-2005 | 7.6 | 全部合格 | 不予 复检 |
| 20 | 无菌 | GB 8368-2005 | 8.2 | 全部合格 | 不予 复检 |
| 21 | 热原 | GB 8368-2005 | 8.3（附录C.1细菌内毒素试验） | 全部合格 | 不予 复检 |
| 22 | 单包装 | GB 8368-2005 | 9.1 | 全部合格 |  |
| 23 | 微粒污染 | GB 18671-2009 | 6.2 | 全部合格 |  |
| 24 | 连接牢固度 | GB 18671-2009 | 6.3.1 | 5[0，1] |  |
| 25 | 连接牢固度 | GB 18671-2009 | 6.3.2管与柄 | 5[0，1] |  |
| 26 | 连接牢固度 | GB 18671-2009 | 6.3.2管与座 | 5[0，1] |  |
| 27 | 泄漏 | GB 18671-2009 | 6.4 | 5[0，1] |  |
| 28 | 流量 | GB 18671-2009 | 6.5 | 5[0，1] |  |
| 29 | 针尖 | GB 18671-2009 | 6.7 | 5[0，1] |  |
| 30 | 连接座 | GB 18671-2009 | 6.9 | 5[0，1] |  |
| 31 | 微粒污染 | YY0286.1-2007 | 6.2.2 | 5[0，1] |  |
| 32 | 过滤效率 | YY0286.1-2007 | 6.2.3 | 5[0，1] |  |
| 33 | 输液流速 | YY0286.1-2007 | 6.3（10min） | 5[0，1] |  |
| 34 | 输液流速 | YY0286.1-2007 | 6.3（40min） | 5[0，1] |  |
| 35 | 标志 | YY0286.1-2007 | 9.1 | 全部合格 |  |
| 36 | 标志 | YY0286.1-2007 | 9.2 | 全部合格 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

5.一次性使用输液器检验项目为表中第1项至第30项；一次性使用精密过滤输液器检验项目为表中第1项至第36项，除第7、8、14、15、22项外。

30270.医用透明质酸钠凝胶

一、检验依据

注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鉴别 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 2 | 含量 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 3 | 渗透压 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 4 | 蛋白质含量 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 5 | 折光率 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 6 | 乙醇残留量 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 7 | 无菌 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 不予复检 |
| 8 | 细菌内毒素含量 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 不予复检 |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。

3.依据YY/T 0308-2015《医用透明质酸钠凝胶》选择检验项目。适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

30280.输液泵/注射泵

一、检验依据

1.注册产品标准/产品技术要求

2.GB9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》

3.GB 9706.27-2005《医用电气设备 第2-24部分：输液泵和输液控制器安全专用要求》

4.YY0709-2009 《医用电气设备 第1-8部分：安全通用要求 并列标准：通用要求，医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南》

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 条款路径 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备或设备部件的外部标记 | GB9706.1-2007 | 6.1 | 6 识别、标记和文件→6.1 设备或设备部件的外部标记 | 全部合格 |  |
| 2 | 控制器和仪表的标记 | GB9706.1-2007 | 6.3 | 6 识别、标记和文件→6.3控制器和仪表的标记 | 全部合格 |  |
| 3 | 指示灯和按钮 | GB9706.1-2007 | 6.7 | 6 识别、标记和文件→6.7指示灯和按钮 | 全部合格 |  |
| 4 | 随机文件 | GB9706.1-2007 | 6.8 | 6 识别、标记和文件→6.8随机文件 | 全部合格 |  |
| 5 | 输入功率 | GB9706.1-2007 | 7 | 7输入功率 | 全部合格 |  |
| 6 | 保护接地、功能接地和电位均衡 | GB9706.1-2007 | 18 | 18保护接地、功能接地和电位均衡 | 全部合格 |  |
| 7 | 正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流 | GB9706.1-2007 | 19 | 19连续漏电流和患者辅助电流 | 全部合格 |  |
| 8 | 正常使用时的稳定性 | GB9706.1-2007 | 24 | 24正常使用时的稳定性 | 全部合格 |  |
| 9 | 电源中断后的复位 | GB9706.1-2007 | 49.2 | 49电源供电的中断→49.2电源中断后的复位 | 全部合格 |  |
| 10 | 网电源连接器和设备电源输入插口等 | GB9706.1-2007 | 57.2 | 57网电源部分、元器件和布线→57.2网电源连接器和设备电源输入插口等 | 全部合格 |  |
| 11 | 正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流 | GB9706.27-2005 | 19 | 19连续漏电流和患者辅助电流 | 全部合格 |  |
| 12 | 可听报警信号 | GB9706.27-2005 | 49.2 | 49供电电源的中断→49.2可听报警信号 | 全部合格 |  |
| 13 | 工作数据的准确性 | GB9706.27-2005 | 50 | 50工作数据的准确性 | 全部合格 |  |
| 14 | 对空气输入的防止 | GB9706.27-200 | 51.104 | 51危险输出的防止→51.104对空气输入的防止 | 全部合格 |  |
| 15 | 可听和可视报警 | GB9706.27-2005 | 51.106 | 51危险输出的防止→51.106可听和可视报警 | 全部合格 |  |
| 16 | 输液结束的可听指示方法 | GB9706.27-2005 | 51.110 | 51危险输出的防止→51.110输液结束的可听指示方法 | 全部合格 |  |
| 17 | 可听指示必须先于输液结束的报警 | GB9706.27-2005 | 51.111 | 51危险输出的防止→51.111可听指示必须先于输液结束的报警 | 全部合格 |  |
| 18 | 视觉报警信号的特征 | YY0709-2009 | 201.3.2.2 | 201 报警系统→201.3 报警信号的产生→201.3.2视觉报警信号→ 201.3.2.2视觉报警信号的特征 | 全部合格 |  |
| 19 | 听觉报警信号的特征 | YY0709-2009 | 201.3.3.1a) | 201 报警系统→201.3 报警信号的产生→201.3.3听觉报警信号→ 201.3.3.1听觉报警信号的特征 | 全部合格 | 不测表204 |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

30290.多参数患者监护设备

一、检验依据

1.GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》

2.GB 9706.25-2005《医用电气设备 第2-27部分:心电监护设备安全专用要求》

3.YY 0668-2008《医用电气设备 第2-49部分：多参数患者监护设备安全专用要求》

4.YY 0670-2008《无创自动测量血压计》

5.YY 1079-2008《心电监护仪》

6.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目及综合判定原则

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备或设备部件的外部标记 | GB 9706.1-2007 | 6.1 | 全部合格 |  |
| 2 | 指示灯和按钮 |  | 6.7 | 全部合格 |  |
| 3 | 输入功率 |  | 7 | 全部合格 |  |
| 4 | 外壳和防护罩 |  | 16 | 全部合格 |  |
| 5 | 保护接地阻抗 |  | 18 | 全部合格 |  |
| 6 | 连续漏电流和患者辅助电流（正常工作温度下） |  | 19 | 全部合格 |  |
| 7 | 连接——概述 |  | 56.3 | 全部合格 |  |
| 8 | 指示器 |  | 56.8 | 全部合格 |  |
| 9 | 电源开关 |  | 57.1 | 全部合格 | 除57.1d) |
| 10 | 工频容差 | YY 1079-2008 | 4.2.5.2 | 全部合格 |  |
| 11 | 漂移容差 |  | 4.2.5.3 | 全部合格 |  |
| 12 | 心率的测量范围和准确度 |  | 4.2.6 | 全部合格 |  |
| 13 | 频率响应 |  | 4.2.8.8b) | 全部合格 |  |
| 14 | 心电监护设备的非正常工作指示 | GB 9706.25-2005 | 51.103 | 全部合格 |  |
| 15 | 正常使用情况下的最大袖带压 | YY 0667-2008 | 22.4.1a) | 全部合格 |  |
| 16 | 供电电源的中断 |  | 49.3 | 全部合格 |  |
| 17 | 分辨率 | YY 0670-2008 | 4.5.2 | 全部合格 |  |
| 18 | 设备或设备部件的外部标记 | YY 0668-2008 | 6.1 | 全部合格 |  |
| 19 | 听觉报警提示的音量等级 |  | 51.105 | 全部合格 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

30300.高频手术设备

一、检验依据

1.GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》

2.GB9706.4-2009 《医用电气设备 第2-2部分：高频手术设备安全专用要求》

3.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目及综合判定原则

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备或设备部件的外部标记 | GB9706.1-2007 | 6.1 | 全部合格 |  |
| 2 | 控制器和仪表的标记 |  | 6.3 | 全部合格 |  |
| 3 | 符号 |  | 6.4a) | 全部合格 |  |
| 4 | 指示灯的颜色 |  | 6.7a) | 全部合格 |  |
| 5 | 不带灯按钮的颜色 |  | 6.7b) | 全部合格 |  |
| 6 | 输入功率 |  | 7.1 | 全部合格 |  |
| 7 | 外壳的封闭性 |  | 16a) | 全部合格 |  |
| 8 | 不用工具就可打开的罩和门的安全性 |  | 16a) | 全部合格 |  |
| 9 | 顶盖安全性 |  | 16b) | 全部合格 |  |
| 10 | 保护接地系统的阻抗 |  | 18f） | 全部合格 |  |
| 11 | 连续漏电流和患者辅助电流(正常工作温度下) |  | 19 | 全部合格 |  |
| 12 | 自动复位装置的选择 |  | 49.1 | 全部合格 |  |
| 13 | 电源中断后的复位 |  | 49.2 | 全部合格 |  |
| 14 | 指示器 |  | 56.8 | 全部合格 |  |
| 15 | 高频漏电流的热作用 | GB9706.4-2009 | 19.3.101 | 全部合格 |  |
| 16 | 控制器件和仪表的准确度 |  | 50.2 | 全部合格 |  |
| 17 | 有关安全参数的指示 |  | 51.2 | 全部合格 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

30310.无创自动测量血压计(电子血压计)

一、检验依据

1.GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》

2.YY 0670-2008 《无创自动测量血压计》

3.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目及综合判定原则

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备或设备部件的外部标记 | GB9706.1-2007 | 6.1 | 全部合格 |  |
| 2 | 控制器和仪表的标记 |  | 6.3 | 全部合格 |  |
| 3 | 符号 |  | 6.4a) | 全部合格 |  |
| 4 | 指示灯的颜色 |  | 6.7a) | 全部合格 |  |
| 5 | 不带灯按钮的颜色 |  | 6.7b) | 全部合格 |  |
| 6 | 输入功率 |  | 7.1 | 全部合格 |  |
| 7 | 外壳的封闭性 |  | 16a) | 全部合格 |  |
| 8 | 不用工具就可打开的罩和门的安全性 |  | 16a) | 全部合格 |  |
| 9 | 顶盖安全性 |  | 16b) | 全部合格 |  |
| 10 | 连续漏电流和患者辅助电流(正常工作温度下) |  | 19 | 全部合格 |  |
| 11 | 外壳及零部件刚度 |  | 21a) | 全部合格 |  |
| 12 | 外壳及零部件强度 |  | 21b) | 全部合格 |  |
| 13 | 面、角和边 |  | 23 | 全部合格 |  |
| 14 | 自动复位装置的选择 |  | 49.1 | 全部合格 |  |
| 15 | 电源中断后的复位 |  | 49.2 | 全部合格 |  |
| 16 | 电池 |  | 56.7 | 全部合格 |  |
| 17 | 指示器 |  | 56.8 | 全部合格 |  |
| 18 | 标识要求 | YY 0670-2008 | 4.2 | 全部合格 |  |
| 19 | 最大袖带压 |  | 4.4.1.1 | 全部合格 |  |
| 20 | 泄气 |  | 4.4.1.2 | 全部合格 |  |
| 21 | 量程 |  | 4.5.1 | 全部合格 |  |
| 22 | 分辨率 |  | 4.5.2 | 全部合格 |  |
| 23 | 可重复性 |  | 4.5.3 | 全部合格 |  |
| 24 | 压力传感器准确性 |  | 4.5.4 | 全部合格 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

30320.一次性使用无菌阴道扩张器

一、检验依据

1.YY 0336-2013《一次性使用无菌阴道扩张器》
2.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | YY0336-2013 | 4.1 | 8(0，1) |  |
| 2 | 视野口 | YY0336-2013 | 4.3.3 | 8(0，1) |  |
| 3 | 抗变形能力 | YY0336-2013 | 4.4.1 | 8(0，1) |  |
| 4 | 结构强度 | YY0336-2013 | 4.4.2 | 8(0，1) |  |
| 5 | 无菌 | YY0336-2013 | 4.5 | 全部合格 | 不予 复检 |
| 6 | 环氧乙烷残留量 | YY0336-2013 | 4.6 | 全部合格 | 不予 复检 |
| 7 | 标志 | YY0336-2013 | 7.1.1（b） | 全部合格 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。
2.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

3.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

4.表中第5、6项不予复检。

30330.医用电子体温计

一、检验依据

1.GB 9706.1-2007《医用电气设备  第1部分：安全通用要求》
2.注册产品标准/产品技术要求；

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备或设备部件的外部标记 | GB9706.1-2007 | 6.1 | 全部合格 |  |
| 2 | 控制器和仪表的标记 | GB9706.1-2007 | 6.3 | 全部合格 |  |
| 3 | 符号 | GB9706.1-2007 | 6.4a) | 全部合格 |  |
| 4 | 外壳的封闭性 | GB 9706.1-2007 | 16a） | 全部合格 |  |
| 5 | 不用工具就可打开的罩和门的安全性 | GB 9706.1-2007 | 16a) | 全部合格 |  |
| 6 | 连续漏电流和患者辅助电流（正常工作温度下） | GB 9706.1-2007 | 19 | 全部合格 |  |
| 7 | 自动复位装置的选择 | GB9706.1-2007 | 49.1 | 全部合格 |  |
| 8 | 电源中断后的复位 | GB9706.1-2007 | 49.2 | 全部合格 |  |
| 9 | 电池 | GB9706.1-2007 | 56.7 | 全部合格 |  |
| 10 | 显示范围 | 注册产品标准/产品技术要求(包括修改单） | / | 全部合格 |  |
| 11 | 分辨力 | 注册产品标准/产品技术要求(包括修改单） | / | 全部合格 |  |
| 12 | 最大允许误差 | 注册产品标准/产品技术要求(包括修改单） | / | 全部合格 |  |
| 13 | 重复性 | 注册产品标准/产品技术要求(包括修改单） | / | 全部合格 |  |
| 14 | 测量完成提示功能 | 注册产品标准/产品技术要求(包括修改单） | / | 全部合格 |  |
| 15 | 低温和超温提示功能 | 注册产品标准/产品技术要求(包括修改单） | / | 全部合格 |  |
| 16 | 测量时间 | 注册产品标准/产品技术要求(包括修改单） | / | 全部合格 |  |
| 17 | 记忆功能 | 注册产品标准/产品技术要求(包括修改单） | / | 全部合格 |  |
| 18 | 自动关机功能 | 注册产品标准/产品技术要求(包括修改单） | / | 全部合格 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。

3.依据GB/T 21416-2008 《医用电子体温计》（含第1号修改单）选择检验项目。

4.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

30340.医用缝合针(线)

一、检验依据

1.YY 0043-2005《医用缝合针》
2.YY 1116-2010《可吸收性外科缝线》
3.YY 0167-2005《非吸收性外科缝线》
4.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 穿刺力 | YY 0043-2005 | 4.1.1 | 5[0 1] |  |
| 2 | 切割力 | YY 0043-2005 | 4.1.2 | 5[0 1] |  |
| 3 | 弹性 | YY 0043-2005 | 4.2.2 | 5[0 1] |  |
| 4 | 韧性 | YY 0043-2005 | 4.2.3 | 5[0 1] |  |
| 5 | 针尖强度 | YY 0043-2005 | 4.2.4 | 5[0 1] |  |
| 6 | 外观 | YY 0043-2005 | 4.3.1～4.3.4 | 5[0 1] | 在原检样品上复检 |
| 7 | 缝线外观 | YY1116-2010 | 4.1 | 10[0 1] |  |
| 8 | 缝线抗张强度 | YY1116-2010 | 4.3 | 10[0 1] |  |
| 9 | 缝合线长度 | YY1116-2010 | 4.5 | 5[0 1] |  |
| 10 | 针线连接强度 | YY1116-2010 | 4.4.1 | 5[0 1] |  |
| 11 | 缝合针穿刺力、切割力（如适用） | YY1116-2010 | 4.4.2 | 5[0 1] |  |
| 12 | 缝合针弹性、韧性、针尖强度（如适用） | YY1116-2010 | 4.4.2 | 5[0 1] |  |
| 13 | 缝合针外观（如适用） | YY1116-2010 | 4.4.2 | 5[0 1] | 在原检样品上复检 |
| 14 | 无菌 | YY1116-2010 | 4.8 | 全部合格 | 不予复检 |
| 15 | 缝线外观 | YY0167-2005 | 4.1 | 5[0 1] |  |
| 16 | 缝线抗张强度 | YY0167-2005 | 4.3 | 5[0 1] |  |
| 17 | 缝合线长度 | YY0167-2005 | 4.6 | 5[0 1] |  |
| 18 | 针线连接强度（如适用） | YY0167-2005 | 4.4 | 5[0 1] |  |
| 19 | 缝合针穿刺力、切割力（如适用） | YY0167-2005 | 4.7 | 5[0 1] |  |
| 20 | 缝合针弹性、韧性、针尖强度（如适用） | YY0167-2005 | 4.7 | 5[0 1] |  |
| 21 | 缝合针外观（如适用） | YY0167-2005 | 4.7 | 5[0 1] | 在原检样品上复检 |
| 22 | 无菌 | YY0167-2005 | 4.8 | 全部合格 | 不予复检 |

三、综合判定原则

1.当三角缝合针刃口长度小于2mm时，表中缝合针的“切割力”项目不进行检测。

2.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.表中序号6、序号13、序号21应在原检样品上复检。

5.表中序号14、序号22“无菌”检验不合格不予复检。

6.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

30350.医用氧气浓缩器(医用制氧机)

一、检验依据

1.GB 9706.1-2007《医用电气设备  第1部分：安全通用要求》

2.YY 0732-2009《医用氧气浓缩器  安全要求》

3.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目及综合判定原则

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入功率 | GB 9706.1-2007 | 7 | 全部合格 |  |
| 2 | 剩余电压 |  | 15b） | 全部合格 |  |
| 3 | 外壳的封闭性 |  | 16a） | 全部合格 |  |
| 4 | 不用工具就可打开的罩和门的安全性 |  | 16a） | 全部合格 |  |
| 5 | 整机外壳安全性 |  | 16e） | 全部合格 |  |
| 6 | 保护接地阻抗 |  | 18f） | 全部合格 |  |
| 7 | 连续漏电流和患者辅助电流（正常工作温度下） |  | 19 | 全部合格 |  |
| 8 | 提拎装置承载能力 |  | 21c） | 全部合格 | 不予复检 |
| 9 | 面、角、边的安全性 |  | 23 | 全部合格 |  |
| 10 | 正常使用时的稳定性 |  | 24 | 全部合格 |  |
| 11 | 自动复位装置的选择 |  | 49.1 | 全部合格 |  |
| 12 | 电源中断后的复位 |  | 49.2 | 全部合格 |  |
| 13 | 外部标记 | YY 0732-2009 | 1.7中6.1aa | 全部合格 |  |
| 14 | 氧浓度 |  | 8.1中50.4 | 全部合格 |  |
| 15 | 背压的影响 |  | 8.1中50.7 | 全部合格 |  |
| 16 | 出口压力 |  | 8.1中50.8 | 全部合格 |  |
| 17 | 氧浓度状态指示器 |  | 8.2中51.5 | 全部合格 |  |
| 18 | 时间指示器 |  | 10.3中56.8 2） | 全部合格 |  |
| 19 | 失去电网电压指示器 |  | 11.2 | 全部合格 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

30360.人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸

一、检验依据

注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物理性状 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 2 | 最低检测限 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 3 | 特异性 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 4 | 重复性 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。

30370.软性接触镜

一、检验依据

1.GB11417.3-2012 《眼科光学 接触镜 第3部分 软性接触镜》
2.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总直径 | GB11417.3-2012 注册产品标准/产品技术要求 | 4.3.1 | 3（0,1） |  |
| 2 | 基弧半径或给定底直径的矢高 | GB11417.3-2012 注册产品标准/产品技术要求 | 4.3.1 | 3（0,1） |  |
| 3 | 后顶焦度 | GB11417.3-2012 注册产品标准/产品技术要求 | 4.2.2 | 3（0,1） |  |
| 4 | 光透过率 | GB11417.3-2012 注册产品标准/产品技术要求 | 4.2.4.2a） | 全部合格 |  |
| 5 | 紫外光区要求（适用时） | GB11417.3-2012 注册产品标准/产品技术要求 | 4.2.4.3 | 全部合格 |  |
| 6 | 透氧量 | GB11417.3-2012 注册产品标准/产品技术要求 | 4.4.2.3 | 全部合格 |  |
| 7 | 杂质及表面疵病 | GB11417.3-2012 注册产品标准/产品技术要求 | 4.8.1 | 3（0,1） |  |
| 8 | 边缘轮廓 | GB11417.3-2012 注册产品标准/产品技术要求 | 4.8.2 | 3（0,1） |  |
| 注1：测试溶液原则上采用GB/T11417.4-2012 或ISO18369中规定的溶液，若厂家声称不采用该溶液，需在注册标准中标明，并提供测试溶液，给出测试液的pH值和渗透压数据。 注2：相关检验项目不包括标识、标签子项目。 |  |  |  |  |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

30380.热敷贴

一、检验依据

注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | / |  |
| 2 | 尺寸 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | / |  |
| 3 | 外包装的密闭性 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | / |  |
| 4 | 最高温度 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | / |  |
| 5 | 升温时间 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | / |  |
| 6 | 持续时间 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | / |  |
| 7 | 温度保证时间 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | / |  |
| 8 | 粘贴残留 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | / |  |
| 9 | 剥离强度 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | / |  |
| 10 | 持粘性 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | / |  |
| 11 | 外袋强度 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | / |  |
| 12 | 内袋强度 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | / |  |

三、综合判定原则

1.风险监测，不作判定，只出数据。

30390.红外辐射治疗设备

一、检验依据

1.GB 9706.1-2007 《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》
2.YY 0306-2008 《热辐射类治疗设备安全专用要求》

3.YY 0323-2008 《红外治疗设备》
4.YY 0902-2013 《接触式远红外理疗设备》
5.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外部标记 | GB9706.1-2007 | 6.1 | 全部合格 |  |
| 2 | 指示灯和按钮 | GB9706.1-2007 | 6.7 | 全部合格 |  |
| 3 | 使用说明书 | GB9706.1-2007 | 6.8.2 | 全部合格 |  |
| 4 | 技术说明书 | GB9706.1-2007 | 6.8.3 | 全部合格 |  |
| 5 | 输入功率 | GB9706.1-2007 | 7 | 全部合格 |  |
| 6 | 外壳封闭性 | GB9706.1-2007 | 16a） | 全部合格 |  |
| 7 | 保护接地阻抗 | GB9706.1-2007 | 18f） | 全部合格 |  |
| 8 | 正常工作温度下的连续漏电流 | GB9706.1-2007 | 19 | 全部合格 |  |
| 9 | 网电源连接器和设备电源输入插口等 | GB9706.1-2007 | 57.2 | 全部合格 |  |
| 10 | 外部标记 | YY0323-2008 | 6.1 | 全部合格 | 红外治疗设备 |
| 11 | 控制器和仪表的标记 | YY0323-2008 | 6.3 | 全部合格 |  |
| 12 | 使用说明书 | YY0323-2008 | 6.8.2 | 全部合格 |  |
| 13 | 技术说明书 | YY0323-2008 | 6.8.3 | 全部合格 |  |
| 14 | 工作数据的准确性 | YY0323-2008 | 50 | 全部合格 |  |
| 15 | 输出控制装置 | YY0323-2008 | 51.101 | 全部合格 |  |
| 16 | 危险输出的防止 | YY0323-2008 | 51.102 | 全部合格 |  |
| 17 | 设备或设备部件的外部标记 | YY 0306-2008 | 6.1 | 全部合格 | 特定电磁波治疗器 |
| 18 | 倾倒防护 | YY 0306-2008 | 24.102 | 全部合格 |  |
| 19 | 加热器表面温度误差 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 20 | 加热器表面温度不均匀度 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 21 | 防护罩表面容许最高温度 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 22 | 工作面温度 | YY 0902-2013 | 4.3 | 全部合格 | 接触式远红外理疗设备 |
| 23 | 加热指示 | YY 0902-2013 | 4.4 | 全部合格 |  |
| 24 | 温度输出 | YY 0902-2013 | 4.7 | 全部合格 |  |
| 25 | 警示标志 | YY 0902-2013 | 4.8 | 全部合格 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。

3.依据YY/T 0061-2007《特定电磁波治疗器》选择检验项目，适用的检验项目以注册产品标准／产品技术要求中的规定为判定依据。

30400.掺钕钇铝石榴石(Nd:YAG)激光治疗机

一、检验依据

1.GB 9706.1-2007 《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》
2.GB9706.20-2000 《医用电气设备 第2部分:诊断和治疗激光设备安全专用要求》
3.GB7247.1-2012 《激光产品的安全 第1部分:设备分类、要求》
4.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外部标记 | GB9706.1-2007 | 6.1 | 全部合格 |  |
| 2 | 指示灯和按钮 | GB9706.1-2007 | 6.7 | 全部合格 |  |
| 3 | 使用说明书 | GB9706.1-2007 | 6.8.2 | 全部合格 |  |
| 4 | 输入功率 | GB9706.1-2007 | 7 | 全部合格 |  |
| 5 | 外壳封闭性 | GB9706.1-2007 | 16a) | 全部合格 |  |
| 6 | 保护接地阻抗 | GB9706.1-2007 | 18f) | 全部合格 |  |
| 7 | 正常工作温度下的连续漏电流 | GB9706.1-2007 | 19 | 全部合格 |  |
| 8 | 激光准备指示器 | GB9706.20-2000 | 32d | 全部合格 |  |
| 9 | 激光辐射发射指示器 | GB9706.20-2000 | 32e) | 全部合格 |  |
| 10 | 控制器件和仪表的准确性 | GB9706.20-2000 | 50.2 | 全部合格 |  |
| 11 | 紧急激光终止器 | GB9706.20-2000 | 51.101 | 全部合格 |  |
| 12 | 待机/准备 | GB9706.20-2000 | 56.101 | 全部合格 |  |
| 13 | 遥控联锁连接器 | GB7247.1-2012 | 4.4 | 全部合格 |  |
| 14 | 钥匙控制器 | GB7247.1-2012 | 4.6 | 全部合格 |  |
| 15 | 标记 | GB7247.1-2012 | 5 | 全部合格 |  |
| 16 | 激光输出功率（能量）不稳定度 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 17 | 激光功率（能量）复现性 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 18 | 激光波长 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 19 | 激光输出功率/能量 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 20 | 脉冲持续时间（脉冲宽度） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 21 | 脉冲重复频率或脉冲间隔 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准／产品技术要求中的规定为判定依据。

30410.B型超声诊断设备

一、检验依据

1.GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》
2.GB 9706.9-2008《医用电气设备 第2—37部分：超声诊断和监护设备安全专用要求》
3.GB 10152-2009《B型超声诊断设备》

4.YY 0767-2009《超声彩色血流成像系统》
5.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 探测深度 | GB 10152-2009 | 4.2.2 | 全部合格 |  |
| 2 | 侧向分辨力 | GB 10152-2009 | 4.2.3 | 全部合格 |  |
| 3 | 轴向分辨力 | GB 10152-2009 | 4.2.4 | 全部合格 |  |
| 4 | 盲区 | GB 10152-2009 | 4.2.5 | 全部合格 |  |
| 5 | 切片厚度 | GB 10152-2009 | 4.2.6 | 全部合格 |  |
| 6 | 横向几何位置精度 | GB 10152-2009 | 4.2.7 | 全部合格 |  |
| 7 | 纵向几何位置精度 | GB 10152-2009 | 4.2.8 | 全部合格 |  |
| 8 | 周长和面积测量偏差 | GB 10152-2009 | 4.2.9 | 全部合格 |  |
| 9 | M模式时间显示误差 | GB 10152-2009 | 4.2.10 | 全部合格 |  |
| 10 | 彩色血流模式下探测深度 | YY 0767-2009 | 4.2.1 | 全部合格 |  |
| 11 | 彩色血流图像与灰阶图像的重合性 | YY 0767-2009 | 4.2.2 | 全部合格 |  |
| 12 | 血流方向识别 | YY 0767-2009 | 4.2.3 | 全部合格 |  |
| 13 | 多普勒模式下探测深度 | YY 0767-2009 | 4.3.1 | 全部合格 |  |
| 14 | 血流速度误差 | YY 0767-2009 | 4.3.2 | 全部合格 |  |
| 15 | 取样区游标准确性 | YY 0767-2009 | 4.3.3 | 全部合格 |  |
| 16 | 识别、标记和文件 | GB 9706.1-2007 | 6.1 | 全部合格 |  |
| 17 | 输入功率 | GB 9706.1-2007 | 7.1 | 全部合格 |  |
| 18 | 外壳和防护罩 | GB 9706.1-2007 | 16 | 全部合格 |  |
| 19 | 保护接地、功能接地和电位均衡 | GB 9706.1-2007 | 18 | 全部合格 |  |
| 20 | 正常工作温度下的连续漏电流 | GB 9706.1-2007 | 19 | 全部合格 |  |
| 21 | 电源供电的中断 | GB 9706.1-2007 | 49 | 全部合格 |  |
| 22 | 设备或设备部件的外部标记 | GB 9706.9-2008 | 6.1 | 全部合格 |  |
| 23 | 控制器件和仪表的标记 | GB 9706.9-2008 | 6.3 | 全部合格 |  |
| 24 | 技术说明书 | GB 9706.9-2008 | 6.8.3aa) | 全部合格 |  |
| 25 | 正常工作温度下的连续漏电流 | GB 9706.9-2008 | 19 | 全部合格 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准／产品技术要求中的规定为判定依据。

30420.超声理疗设备

一、检验依据

1.GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》
2.GB 9706.7-2008《医用电气设备 第2—5部分：超声理疗设备安全专用要求》

3.YY 1090-2009《超声理疗设备》

4.YY 0830-2011《浅表组织超声治疗设备》
5.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

YY1090-2009《超声理疗设备》

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 识别、标记和文件 | GB 9706.1-2007 | 6.1 | 全部合格 |  |
| 2 | 输入功率 | GB 9706.1-2007 | 7.1 | 全部合格 |  |
| 3 | 有关分类的要求 | GB 9706.1-2007 | 14 | 全部合格 |  |
| 4 | 外壳和防护罩 | GB 9706.1-2007 | 16 | 全部合格 |  |
| 5 | 保护接地、功能接地和电位均衡 | GB 9706.1-2007 | 18 | 全部合格 |  |
| 6 | 正常工作温度下的连续漏电流 | GB 9706.1-2007 | 19 | 全部合格 |  |
| 7 | 机械强度 | GB 9706.1-2007 | 21（除21.5） | 全部合格 |  |
| 8 | 正常使用时的稳定性 | GB 9706.1-2007 | 24 | 全部合格 |  |
| 9 | 电源供电的中断 | GB 9706.1-2007 | 49 | 全部合格 |  |
| 10 | 元器件和组件 | GB 9706.1-2007 | 56.5、 56.7、 56.8 | 全部合格 |  |
| 11 | 网电源部分、元器件和布线 | GB 9706.1-2007 | 57.1g) 57.2、 57.6 | 全部合格 |  |
| 12 | 结构和布线 | GB 9706.1-2007 | 59.3 | 全部合格 |  |
| 13 | 设备或设备部件的外部标记 | GB 9706.7-2007 | 6.1 | 全部合格 |  |
| 14 | 使用说明书 | GB 9706.7-2007 | 6.8.2 | 全部合格 |  |
| 15 | 额定输出功率准确性 | YY 1090-2009 | 4.1.1 | 全部合格 |  |
| 16 | 输出控制装置 | YY 1090-2009 | 4.1.3 | 全部合格 |  |
| 17 | 声工作频率 | YY 1090-2009 | 4.3 | 全部合格 |  |

YY 0830-2011《浅表组织超声治疗设备》

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 识别、标记和文件 | GB 9706.1-2007 | 6.1 | 全部合格 |  |
| 2 | 输入功率 | GB 9706.1-2007 | 7.1 | 全部合格 |  |
| 3 | 有关分类的要求 | GB 9706.1-2007 | 14 | 全部合格 |  |
| 4 | 外壳和防护罩 | GB 9706.1-2007 | 16 | 全部合格 |  |
| 5 | 保护接地、功能接地和电位均衡 | GB 9706.1-2007 | 18 | 全部合格 |  |
| 6 | 正常工作温度下的连续漏电流 | GB 9706.1-2007 | 19 | 全部合格 |  |
| 7 | 机械强度 | GB 9706.1-2007 | 21（除21.5） | 全部合格 |  |
| 8 | 正常使用时的稳定性 | GB 9706.1-2007 | 24 | 全部合格 |  |
| 9 | 电源供电的中断 | GB 9706.1-2007 | 49 | 全部合格 |  |
| 10 | 元器件和组件 | GB 9706.1-2007 | 56.5、 56.7、 56.8 | 全部合格 |  |
| 11 | 网电源部分、元器件和布线 | GB 9706.1-2007 | 57.1g) 57.2、 57.6 | 全部合格 |  |
| 12 | 结构和布线 | GB 9706.1-2007 | 59.3 | 全部合格 |  |
| 13 | 额定输出声功率的准确性 | YY 0830-2011 | 5.1.1 | 全部合格 |  |
| 14 | 输出控制装置 | YY 0830-2011 | 5.1.3 | 全部合格 |  |
| 15 | 声工作频率 | YY 0830-2011 | 5.2 | 全部合格 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准／产品技术要求中的规定为判定依据。

30430.C反应蛋白检测试剂

一、检验依据

1.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准确性 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 2 | 线性 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |
| 3 | 重复性 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

30440.合成树脂牙

一、检验依据

1.YY 0300-2009 《牙科学 修复用人工牙》
2.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牙的尺寸 | YY 0300-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 5.1.2 / | 全部合格 | 在原检样品上复检 |
| 2 | 色泽及融合性 | YY 0300-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 5.1.3 / | 全部合格 | 在原检样品上复检 |
| 3 | 表面光洁度 | YY 0300-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 5.1.4 / | 全部合格 | 不予复检 |
| 4 | 孔隙和其他缺陷 | YY 0300-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 5.1.5 / | 全部合格 | 不予复检 |
| 5 | 与义齿基托聚合物的粘结性能 | YY 0300-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 5.3.1 / | 6[1，2] | 不予复检 |
| 6 | 抗泛白、抗变形、抗微裂 | YY 0300-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 5.3.2 / | 全部合格 | 不予复检 |
| 7 | 色泽稳定性 | YY 0300-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 5.3.3 / | 全部合格 | 不予复检 |
| 8 | 尺寸稳定性 | YY 0300-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 5.3.4 / | 全部合格 | 不予复检 |

注：测试中所采用的义齿基托聚合物原则上是由检验机构自行准备的符合YY 0270.1-2011中I型要求的样品，若企业声称应使用与其产品相配套的义齿基托聚合物，需提供相应的义齿基托聚合物样品及其产品注册证和使用说明。

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。
4.表中第3—8项不予复检。

30450.手提式压力蒸汽灭菌器

一、检验依据

1. GB 4793.1-2007 《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》

2. GB 4793.4-2001 《测量、控制和实验室用电气设备的安全 实验室用处理医用材料的蒸压器的特殊要求》
    3. YY 0504-2005  《手提式压力蒸汽灭菌器》
    4. 注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力温度表 | YY 0504-2005 | 5.6 | 全部合格 |  |
| 2 | 加热时间 | YY 0504-2005 | 5.7 | 全部合格 |  |
| 3 | 灭菌温度 | YY 0504-2005 | 5.8 | 全部合格 |  |
| 4 | 灭菌器防干烧功能 | YY 0504-2005 | 5.9 | 全部合格 |  |
| 5 | 灭菌时间 | YY 0504-2005 | 5.10 | 全部合格 |  |
| 6 | 灭菌效果 | YY 0504-2005 | 5.13 | 全部合格 |  |
| 7 | 外观与结构 | YY 0504-2005 | 5.16 | 全部合格 |  |
| 8 | 标志 | GB 4793.1-2007 | 5.1 | 全部合格 |  |
| 9 | 警告标志 | GB 4793.1-2007 | 5.2 | 全部合格 |  |
| 10 | 可触及零部件的允许限值 正常条件下的值 | GB 4793.1-2007 | 6.3.1 | 全部合格 |  |
| 11 | 单一故障条件下的限值 | GB 4793.1-2007 | 6.3.2 | 全部合格 |  |
| 12 | 过流保护 | GB 4793.1-2007 | 9.5 | 全部合格 |  |
| 13 | 供应或服务的中断 | GB 4793.4-2001 | 13.103 | 全部合格 | 该项试验时若样品损坏，将不予复检 |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。

2.除标准中另有规定外，样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。

3.表中第13项若在试验时样品损坏，将不予复检。

4.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

30460.血液透析及相关治疗用浓缩物

一、检验依据

1.YY 0598-2006《血液透析及相关治疗用浓缩物》
2.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性状 | YY 0598-2006 注册产品标准/产品技术要求 | 5.1 / | 全部合格 |  |
| 2 | pH | YY 0598-2006 注册产品标准/产品技术要求 | 5.3 / | 全部合格 |  |
| 3 | 溶质浓度 | YY 0598-2006 注册产品标准/产品技术要求 | 5.5 / | 全部合格 | 只测钠和氯离子 |
| 4 | 微粒 | YY 0598-2006 注册产品标准/产品技术要求 | 5.6.2 / | 全部合格 |  |
| 5 | 微生物限度 | YY 0598-2006 注册产品标准/产品技术要求 | 5.7 / | 全部合格 | 不予 复检 |
| 6 | 无致热原 | YY 0598-2006 注册产品标准/产品技术要求 | 5.9 / | 全部合格 | 不予 复检 |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。